编号：0013-2018-2020

| 企业 名称 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量处（理化中心） | 球团压力试验机 | AYX-35 | YDS-10A | 1级 | 试验机检定装置 0.3级 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2020.04.15. | √ |
| 技术质量处（理化中心） | X射线荧光光谱仪 | Q22040000002 | MXF-2300型 | 分辨率U=0.02,计数线性U=0.0004 | X射线荧光光谱仪检定用标准物质Cu:U=0.2%,Al:U=0.2%,U=0.6%,Cr:U=0.8%(k=2) | 张家港市检验检测中心 | 2020.05.29. | √ |
| 生产安全处 | 电子汽车衡 | Q01242-6KL | SCS/ZCS-100D | Ⅲ | 非自动衡器检定装置 M1等级 | 安阳县质量技术监督检验测试中心 | 2019.12.15. | √ |
| 技术质量处（理化中心） | 电子布氏硬度计 | 306 | HBE-3000A | ±2%H | 布氏硬度计检定装置（2.0-3.0）%标准布氏硬度块（0.4%-1.6%） | 张家港市检验检测中心 | 2020.05.29. | √ |
| 炼钢车间 | 温度控制器 | AYX-27 | JX-6-13 | 1.0级 | 温度二次仪表检定装置 0.02级 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2020.04.17. | √ |
| 炼钢车间 | 红外测温仪 | 00287 | 3iplus | U=2.9（ k=2） | 标准铂銠10-铂热电偶二等 | 张家港市检验检测中心 | 2020.05.22. | √ |
| 技术质量处（理化中心） | 微机控制电液万能试验机 | 071 | WAW-300B | 1级 | 试验机检定装置 0.3级 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2020.04.15. | √ |
| 炼钢车间 | 砝码 | 1-110 | 25kg | M1等级 | 砝码标准装置 F2等级 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2020.04.17. | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构：安阳市殷都区质量计量检测中心、张家港市检验检测中心、安阳县质量技术监督检验测试中心经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年06月03日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表