编号：0086-2020

| 企业名称 | 天津同阳科技发展有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李琪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 电子天平 | 1232340676 | AL204 | Ⅰ级 | E2等级砝码 | 天津市电子仪表实验所 | 2020.4.1 | √ |
| 质量管理部 | 粉尘仪 | CM15391054 | pDR1500-M | 示值误差9.2% Urel=7.0%（K=2） | 粉尘仪检定装置 Urel=5.0%（K=2） | 北京市计量检测科学研究院 | 2019.7.17 | √ |
| 质量管理部 | 数字压力表 | B29137 | / | 1级 | 0.02级 | 天津市电子仪表实验所 | 2020.4.9 | √ |
| 质量管理部 | 数显卡尺 | A15109593 | （0-200）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 天津中环电子信息集团有限公司计量中心站 | 2020.4.8 | √ |
| 质量管理部 | 绝缘电阻表 | 15040795 | WK25-4 | 10级 | ±0.5% |  | 2020.3.30 | √ |
| 质量管理部 | NO标准气体 | 31805154 | GBW(E) 061092 | 49.0×106（mol/mol） | 2.0% K=2 | 上海神开气体技术有限公司 | 2019.12 | √ |
| 质量管理部 | SO2标准气体 | 62304031 | GBW(E) 061093 | 50.4×106（mol/mol） | 2.0% K=2 |  | 2019.12 | √ |
| 质量管理部 | C3H8标准气体 | 82508068 | GBW(E) 061091 | 50.4×106（mol/mol） | 2.0% K=2 |  | 2019.12 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至北京市计量检测科学研究院、天津市电子仪表实验所、天津中环电子信息集团有限公司计量中心站检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年 6 月 3 日~ 2020年 6 月4 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表