编号：0009-2018-2020

| 企业 名称 | 江苏九洲新材料科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产 车间 | 氨压力表 | 7149 | Y-60 （0～6）MPa | 2.5级 | 精密压力表 0.4级 | 泰州市姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2019.12.20. | √ |
| 化验室 | 分光光度计 | 16120074 | 722N | Ⅲ级 | 可见光分光光度计检定装置 波长：±0.4nm 透射比：±0.5% | 泰州市姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2019.12.12 | √ |
| 生产 车间 | 外径千分尺 | L008 | （0～25） mm | ±0.004mm | 检定测微量具标准装置四等、五等 | 泰州市姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2019.12.18. | √ |
| 化验室 | 定碳定硫分析仪 | 00820 | NJQ-80 | C:±0.010 S:±0.001 | C:U=(0.005~0.011)% k=2 S:U=(0.0004~0.0029)% k=2 | 无锡市计量测试院 | 2019.12.12 | √ |
| 生产 车间 | 电子台秤 | 347621 | TCS-1000 | Щ级 | M12 | 泰州市姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2019.12.12 | √ |
| 生产 车间 | 电子天平 | 6550 | HC2001 /200g/0.1g | 合格 | 天平检定装置 F1、F2、M1等级 | 泰州市姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2019.12.12. | √ |
| 生产 车间 | 液压式 万能试验机 | 化-05 | WE-200 | 1级 | 材料试验机检定装置: 0.3% | 泰州市姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2019.12.12 | √ |
| 生产 车间 | 绝缘电阻表 | 电-01 | 0-500MΩ | 10级 | R：±（0.2~2）% V：±1.5% | 无锡市计量测试院 | 2019.12.12. | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构：泰州市姜堰区产品质量综合检验检测中心：（苏）【泰】法计（2014）002号；无锡市计量测试院：（苏）法计（2018）1002号，经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合标准要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年6月7日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表