编号：0012-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 数字多用表测量 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 直流电压1V：±（0.5%读数+3字） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | JJF1587-2016数字多用表校准规范 |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量要求：该设备的直流电压量程为10mV～1000V，在直流电压1V时的准确度为：±（0.5%读数+3字），经折算，最大允许误差为±0.008V 2、计量要求导出：根据数字多用表校准规范要求，校准FLUKE18B+数字万用表，测量范围应覆盖10mV～1000V，准确度按1/3原则，最大允许误差为±0.008×1/3=±0.0027V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 多功能校准源 |  |  | 5720A | 测量范围：10mV～1000V 直流电压1V：±0.000005V |  | GFJGJL1004190403340 |  | 2019.10.30 |
| 计量验证记录 将测量设备的最大允许误差与导出的测量过程的计量要求相比较，测量设备的测量范围覆盖计量要求，测量精度优于±0.0027V，计量特性满足测量过程的计量要求，验证通过。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年 6 月 9 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备能满足计量要求； - 测量设备已经过检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见：计量要求导出和计量验证符合要求。 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 6 月 9 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |