编号：0012-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 游标卡尺校准 |  |  |  | 企业部门 |  | 洪都计量中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 长度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.01mm |
|  |  | 公差T |  | ±0.03mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 量块 |  |  | 41.2mm |  | / |  | 0.9μm |  | / | 满足 |
|  |  |  | 81.5mm |  | / |  | -0.4μm |  | / | 满足 |
|  |  |  | 121.8mm |  | / |  | 1.0μm |  | / | 满足 |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HDJC-363-2012 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG30-2012 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度20±5℃ 湿度80% |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 罗悦佳、洪斌 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2020年6 月8 日        审核员：               企业部门代表：