编    号：0012-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称： 江西洪都航空工业集团有限责任公司

审核员： 许 云           审核日期：2020年06 月09日上午 ~ 2020年06 月10日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查检验中心设备台帐编号为MT0112101216，型号为TT100A的测厚仪，上次确认时间2019年11月18日，检定结论合格；台帐与原始记录和实物均一致, 洪都公司计量中心进行检定。 查数控机加厂设备台账编号为FJ0342，型号为（17～20）mm的三爪内径千分尺，上次确认时间2019年12月7日，检定结论合格，台帐与检定证书和实物均一致,国防科技工业3611二级计量站进行检定，证书号GFJGJL202319912091370-012。 查复合材料设备台账编号为11-177，型号为Y09-301 AC-DC的尘埃粒子计数器，上次确认时间2019年12月2日，检定结论合格，台帐与检定证书和实物均一致,苏州市计量测试院进行检定，证书号801318737。 测量设备使用环境条件均满足要求。 查检验中心无损检测现场时，发现渗透检测清洗槽上的压力表无计量标识。 建议：加强现场计量标识管控，根据实际使用要求粘贴相应计量标识。 | 检验中心 数控机加厂 复合材料厂 | 否 建议项 |
|  | 抽查测量设备的校准结果的计量验证记录、验证方法是否正确？计量记录是否保存完好？ | 7.1计量确认 | 查：编号为6K-3,型号Φ2.5mm的粘度计，校准日期2019.12.2，校准结结果不确定度0.10%～0.60%，(k=2)，国防科技工业应用化学一级计量站进行校准。2019.12.17对该尘埃粒子计数器粒子浓度误差项进行验证，使用场合计量要求±30%，测量设备的计量特性20.2%，验证结论：符合使用要求，《测量设备计量确认记录》编号为801318737。 | 检验中心 数控机加厂 复合材料厂 | 否 |
|  | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司对列入体系管理的关键控制、一般测量过程和测量设备计量确认过程按照《过程监视控制程序》规定的频次进行监视。 | 检验中心 数控机加厂 复合材料厂 | 否 |
|  | 审核部门发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程，发现的不合格测量设备要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 查数控机加厂，编号1306130的内径百分表，校准结果：示值超差78μm。2019年11月18日，数控机加厂对内径百分表的失准对产品产生的影响进行了分析评价：该百分表用于工装直线度校正及原点校正，误差100μm不影响直线度及原点校正，故对产品无影响，评价记录编号SZ-2020-2273。 | 检验中心 数控机加厂 复合材料厂 | 否 |