编号：0097-2020

| 企业 名称 | 江苏文凤化纤集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产 车间 | 缕纱测长仪 | WF-002 | YG086 | ±1mm | 钢直尺：±0.2mm | 江苏银河计量检测有限公司 | 2019.12.13 | √ |
| 质检部 | 变形丝卷曲仪 | WF-006 | DDY6506 | U=0.04mm k=2 | 数显卡尺 电子天平：Ⅱ级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2019.12.13 | √ |
| 质检部 | 电子单纱强力机 | FQ-01 | 0-3000cN | 1级 | 标准测力仪：0.1级 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2019.12.13 | √ |
| 质检部 | 高精度 恒温槽 | TQ-01-01-001 | BY-28 | ±1℃ | 多通道数据采集器： 低温U=0.27℃，k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2019.12.13 | √ |
| 质检部 | 红外 测温仪 | 201810222 | VC305 | U=1.0℃ k=2 | 黑体辐射源 U=0.8℃,k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2019.12.13 | √ |
| 生产 车间 | 电子天平 | JSHP0700155528 | JA1003 | Ⅱ级 | 砝码 ：F1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2019.11.7 | √ |
| 生产 车间 | 电子 计价秤 | C-5 | ACS-30 | Ⅲ级 | 砝码：M1级 | 海安市综合检验检测中心 | 2019.11.7 | √ |
| 生产 车间 | 电子台秤 | 10057051（B-7） | XK3190-A12+E | Ⅲ级 | 砝码：M1级 | 海安市综合检验检测中心 | 2019.11.7 | √ |
| 审核综合意見： 企业没有建立计量标准，测量设备委托法定计量检定机构及有资质的校准机构进行检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在有效期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致，符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年06月（13-14）日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表