编号：0097-2020

不符合项报告

企业名称：江苏文凤化纤集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生技部 陪同人员:龚剑兵

不符合事实描述： 抽查新车间在用的制氮机上的两只压力表（编号为170538506、18018363、规格Y-100/(0-1.6)MPa,1.6级）和物检室TK-01-01-002的温湿度计（分辨率0.1℃）未进行有效溯源（检定或校准）。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：