[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0097-2020
现场审核记录二

企业名称：  江苏文凤化纤集团有限公司  
审核员：           李政阳                         审核日期：2020年6月13日～ 6月14日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	  是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	  查：生技部（技术）质检部、生技部

（生产车间）供销部、安环部计量职能，询问生技部（技术）质检部、生技部（生产车间）供销部、安环部相关人员，基本清楚自己的工作职责。
	生技部
供销部 
安环部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。

企业产品质量较好，规范产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的管理。


	生技部
质检部
供销部 
安环部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了《测量管理体系的质量目标》，（测量目标）7项，已分解至各部门，由办公室统一统计。
	生技部 
质检部
供销部
安环部
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：《测量文件管理程序》，对文件的编制、审批、发放、存储和处理作出了明确的要求。

查：《百米纤维称重测量控制规范》；有受控标识，计量单位使用正确。
	生技部
质检部 
供销部
	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制《计量软件管理程序》。质量部负责对软件进行识别，使用部门负责日常维护、保证软件的有效性和完整性。

查：《测量软件管理台账》，有3个软件已识别和确认。
	生技部
质检部

	否


	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	查：企业编制《测量记录管理程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。

查： 2020年5月18日《文凤新车间原始记录》，满足要求。
	质检部
生技部

供销部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查：《计量器具登记台账》，有64台（件）测量设备，已对测量设备进行AB分类管理。其中强制检定的测量设备12台件。。

现场测量设备处于有效的校准状态，有计量标识，标识清晰，信息完整，使用规范，符合要求。

抽查新车间在用的制氮机上的两只压力表（编号为170538506、18018363、规格Y-100/(0-1.6)MPa,1.6级）和物检室TK-01-01-002的温湿度计（分辨率0.1℃）未进行有效溯源（检定或校准），不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准“6.3.1 测量设备”条款。
量值溯源管理详见《测量设备溯源抽查表》
	质检部
生技部

安环部
	01

	8
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	企业编制了《外部供方管理程序》。

供销部负责建立供方名录搜集供方资料，组织合格供方的评审活动。按合格供方目录选择采购单位进行测量设备的采购。
查：质检部提供的合格供方名录《合格供方清单》，江苏银河计量检测中心有限公司、海安市综合检验检测中心等合格供应商，对供应商资质进行了合格评价。符合标准要求。
	供销部
质检部

	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	抽查：百米纤维称重测量过程测量要求识别、计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	质检部
生技部


	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	质检部负责对测量过程进行识别和策划，相关部门负责测量过程的实施和控制，用《测量过程控制一览表表》进行汇总，共识别了24个测量过程，其中4个重要测量过程，识别为高度控制测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件，符合要求。
	质检部
生技部

安环部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度管理程序》，质检部负责测量不确定方法的提出，并指导和监督相关部门测量不确定度的评定工作，相关部门负责本部门的测量不确定度的评定，文件满足标准要求。
现场重点抽查了《百米纤维称重测量过程》，进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。
	质检部
生技部

安环部
	否

	12
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	查《内部测量满意度调查表》、《外部测量满意度调查表》。内部顾客和外部顾客，服务满意度100%，达到企业要求。
	质检部
供销部
	否

	13
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	   现场审核没有发现不合格测量过程和不合格测量设备，企业编制了《不合格控制管理程序》，质检部归口管理不合格测量体系、不合格测量过程和不合格测量设备，对经确认不合格的，加以标识，进行隔离和处置，相关部门负责本部门处理过程中发现的不合格测量过程和不合格测量设备，并进行监测、控制，并做好记录，将信息反馈给质检部。
	质检部
生技部

安环部
	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	现场审核过程中，没有发现不合格的测量过程和不合格的测量设备，公司纠正预防措施控制执行《持续改进管理程序》。

质检部负责对不合格和潜在不合格的原因分析，制定相应的纠正和预防措施，跟踪纠正措施的执行，评审纠正措施的实施效果。

相关部门通过检查、考核，收集管理和服务中的信息，及时发现和纠正潜在的不合格。
	生技部
质检部 
供销部
安环部
	否

	15
	  计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等。
	计量法制

要求
	依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业测量设备中，有12台件属于强制检定的测量设备。送海安市综合检验检测中心进行检定。
	质检部
生技部

供销部
安环部
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率、准确度等级是否符合要求。企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	GB17167－2006
	查：企业主要耗能为电、水；2019年能耗为7419.48 吨标煤，是重点耗能企业。
企业《计量器具登记台账》，包括能源测量设备125台件，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。查企业配备进出公司电能表0.5s级，满足要求。企业的能源计量器具为电能表，一级电能表由供电公司管理，包括按周期检定/校准。
企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。查：《江苏文凤集团生产机台电耗日报表》，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。
	安环部
	否

	17
	安全、环保管理
	
	查：《华云防雷检测报告》，企业2019年7月12日通过江苏华云防雷检测有限公司的防雷检测。在2019年10月29日，通过江苏省特种设备安全监督检验研究院的《电梯定期检验》
2019年也经过了江苏省特种设备安全监督检验研究院的安全阀校验。 
	安环部
	  否


 1 / 8

