编号：0052 -2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 大容量注射液装量测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （282.37g~290.55g） ±3g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 7-110029 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、被测参数要求（282.37g~290.55g）±3g，两端拓展重量范围为：（279.37～293.55）g，选用测量设备的测量范围：（0～2100）g的电子天平。 2、被测参数允差：△允≤T/6=6/6=±1.0g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子天平 |  | PL2002 |  | ±0.05g | 00887156 |  | 2020.07.22 |
| 计量验证记录 - 测量过程的计量要求 大容量注射剂1号车间产品装量的规格为100mL，装量控制在100.0 mL -106.0mL，生产过程中装量实际控制点为103.0 mL。同时考虑胶塞和输液瓶质量，大容量注射液装量测量过程控制在（282.37g~290.55g）g，其中测量设备最大允许误差△允=T×（1/3～1/10）=±1g。（取1/6） 2、测量设备的计量特性： 电子天平的测量范围是（0~2100）g，最大允许误差为±0.05g. 将测量过程计量要求与测量设备计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字：王伟 审核日期：2020年06月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |