受理编号：0115 -2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 材料成份C含量检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （0.22-0.25）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SUC/QPS-088A |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，材料成份C含量检测控制在（0.22-0.25）%，T=0.3% 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）= T×1/5=0.06%,( （取1/5）)； 3．测量不确定度:Urel=T/2Mcp=0.3%/2×3＝0.05%，（Mcp取3）, 4．测量范围推导：（0.22-0.25）%，测量范围向两边延伸为：（0.1-1.00）% 5．选择移动式直读光谱仪，C含量测量范围（0.005-5.4）%，最大示值误差为±0.008%, 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 移动式直读光谱仪 |  | TXC35 |  | ±0.008% | 19036832 |  | 2019.10.30 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围：C含量（0.005-5.4）%，最大允许误差为±0.008%；相对扩展不确定度：Urel=0.0042％ k=2； 材料成份C含：控制在（0.22-0.25）%，测量最大允差为±0.06%，导出不确定度：Urel=0.05％ 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年5月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |