编  号：0115 -2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 材料成份C含量检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （0.22-0.25）% |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.06% |
|  |  | 公差T |  | 0.3% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.05% |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.移动式直读光谱仪 |  |  | C含量（0.005-5.4） |  | Urel=0.0042％ k=2 |  | ±0.008% |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | SUC/QPS-088A |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | SUC/QPS-088A |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录A：材料成份(C含量)检测测量过程不确定度评定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录B：材料成份(C含量)检测测量过程的有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录C：材料成份(C含量)检测测量过程监视统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附录D：材料成份(C含量)检测测量过程控制图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： - 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，能够满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年 06 月  14 日        审核员：              企业部门代表：