编号：0010 -2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 压缩机轴承温度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ＜68℃±1.8℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 压缩机操作规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 见附录A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字温度显示仪 |  | NHR-5710A |  | 0.5级 | 自检 |  | 2020.5.24 |
|  | 热电阻 |  | ZHRT04 |  | A级 | 自检 |  | 2019.12.5 |
| 计量验证记录 见附录A 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年06月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |