编号：0010-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏华昌化工股份有限公司

审核员：        陈秉桦                                             审核日期：2020年6月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 查企业氨产品部，抽查现场5台测量设备，都处于有效的检定或校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，室外标识用透明薄膜密封保护，避免测量设备标识因风吹日晒而保持时间短的问题，测量设备由上海市计量测试技术研究院华东国际计量测试中心、苏州市计量测试院、江苏省计量科学研究院、常州市计量测试技术研究所和张家港市检验检测中心张家港市计量测试所检定/校准，标识使用符合要求。 编号17021256，压力表，计量确认日期：2020.04.26.，有效期：2020.10.25; 编号5171710310339气体检测报警仪，计量确认日期：2020.01.08.，有效期：2021.01.07.; 编号13082058，科里奥利质量流量计，计量确认日期：2019.12.26.，有效期：2020.12.25.; 编号504740电子料斗秤，计量确认日期：2020.03.24.，有效期：2021.03.23.; 编号DC1811023 涡街流量计，计量确认日期：2018.12.28.，有效期：2020.12.27.。 查《测量设备管理台账》，氨产品部共有各类测量设备7212台件，抽查现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 | 氨产品部 | 否 |

| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有15个重要测量过程，包括《丙烯含量分析》、《原材料入厂称重》和《 压缩机轴承温度》等测量过程，《丙烯含量分析》配备的测量设备气象色谱仪，2020年01月02日校准合格并验证；《压缩机轴承温度》配备的数字温度显示仪2020年5月24日检定合格并验证，验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 氨产品部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，新增加《压缩机轴承温度》、《E-2805液位测量》等9个重要测量过程，并按照关键测量过程的要求，编制了控制规范、进行不确定度评定和有效性确认。 查：《测量过程及控制一览表》，重点抽查《丙烯含量分析》、《压缩机轴承温度》测量过程，已编制控制规范，按要求进行过程控制，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 氨产品部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按规定的频次，进行持续监视、统计记录。 详见：《压缩机轴承温度》测量过程和《丙烯含量分析》测量过程，监视统计记录和检测过程质控图。 | 氨产品部 | 否 |
| 5 | 强制检定 | 计量法制要求 | 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业的21000台件的测量设备中，氨产品部有7212台件，氨产品部有压力表等802台件测量设备属于强制检定的测量设备，强制检定的测量设备已按要求进行检定合格。 | 氨产品部 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167-2006 | 企业为重点耗能单位，能源管理工作由生产部的能源办负责，在2019年12月由方圆标志认证集团有限公司，进行了认证（证书号：00219en0247R1L），目前体系运行受控。 查看《华昌化工2019年能源评审报告》，企业2019年耗能131.5914万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为28台件，次级用能单位测量设备197台件，主要用能测量设备为680台件，配备率均满足要求。 企业主要耗能为煤炭和电力，现场配备了Ⅲ级电子料斗秤和0.5s级电能表等能源测量设备。能源测量设备配备和准确度等级满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求。 | 生产部 | 否 |