编    号： 0035-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原材料入库称重过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 重量（17～50）t，允许偏差±0.3% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ZLJK-GL-09-2015-A/0远程计量智能监控系统岗位管理制度 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围T=0.6% 2.测量设备的最大允许误差 3.测量设备校准不确定度推导 4.被测参数测量范围：称重的重量要求（17～50）t，允许偏差±0.3%，则选用测量范围为（0.4～150）t的SCS-150型电子汽车衡进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子汽车衡 |  | SCS-150 范围（0.4～150）t |  | MPEV:75kg |  | NO.DH2020031211 |  | 2020.03.13 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为(0.4-150)t，满足导出计量要求测量范围（17～50）t的要求； 测量设备的最大允许误差为75kg=0.075t，满足导出计量要求最大允许误差=0.2%×50t=0.1t的要求； 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年01 月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年 06月 17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |