编    号： 0035-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铁水成份S含量的测定过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0～0.05）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 凤宝技通2019-01号《炼钢用铁水》、YB/T15296-2011《炼钢用生铁》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围T=0.05% 2.测量设备的最大允许误差 3.测量设备校准不确定度推导 4.被测参数测量范围：S含量0～0.05%，选测量范围0.0001%～5%的高频红外碳硫分析仪测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 高频红外碳硫仪 |  | HCS-140 |  | MPEV:4% Urel=4.5%,k=2 |  | ZS19171891S |  | 2019.9.20 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为0.0001%～5%，满足导出计量要求测量范围0～0.05%的要求； 测量设备的最大允许误差为4%×0.05%=0.002%，满足导出计量要求最大允许误差=0.017%的要求； 测量设备的不确定度为4.5%×0.05%=0.00225%，满足导出计量要求不确定度U95允=0.0057%的要求。 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2019 年9 月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年 06月 17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |