附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 铝合金型材厚度测量 | 测量过程规范编号 |  | QLW/CL-GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：0-25mm外径千分尺，±0.004mm 测量方法：将0－25mm的外径千分尺首先校对好零位，然后用外径千分尺直接测量铝合金型材的厚度。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 在0－25mm的外径千分尺检定合格后，对核查标准厚度y0 = 1.5mm铝合金型材进行测量，实际三次平均测量值y=1.503mm。 0－25mm的外径千分尺的最大允许误差MPEV=±0.004mm 测量过程的有效性按下列方法计算： E= y0-y =0.003mm≤MPEV=±0.004mm时，测量过程正常，测量数据稳定. 此测量过程有效。 确认人员：施乐 日期：2020.3.24 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |  |