江苏奇乐娃实业有限公司

铝合金型材厚度测量过程控制规范

QLW/CL-GF-01

- 测量过程的识别

  - 测量过程的名称：铝合金型材厚度测量过程

  - 测量过程的依据：GB/T5237.1-2017及《原材料进货检验规范》

  - 测量要求

表一

| 测量参数名称 | 测量范围 | 最大允许误差 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金型材厚度 | 1.5mm | ±0.13mm | 常温 |

- 测量过程的设计

3.1  测量方法

将0－25mm的外径千分尺首先校对好零位，然后用外径千分尺直接测量铝合金型材的厚度。

3.2测量过程的计量要求的导出及验证(见附录A)

3.3测量过程不确定度评定(见附录B)

3.4测量过程有效性确认(见附录C)

4.测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 外径千分尺 | 0－25mm | ±0.004mm |

4.2  测量环境要求

环境温度：常温

4.3  操作技能要求

操作人员须了解外径千分尺工作原理，熟练掌握操作技能。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查外径千分尺零位置零，外观良好，运转正常，锁紧装置可靠。

    - 开始检测，做好原始记录。

5.控制措施

5.1. 验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.2  按操作规程的要求开展工作。

6  监视措施

6.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 外径千分尺 | 在环境温度为常温的测试条件下，设定一个核查标准：厚度为1.5mm钢板，用0－25mm外径尺对核查标准进行测量监视,计量人员每月抽检一次，保存抽检原始记录，并绘制控制图，数据应稳定，符合计量要求。 |

6.2监视要求

操作人员定期巡检，随时对测量设备稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、校准。

6.3 失控时的处理措施

失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

- 记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

7.3  记录书写必须符合《测量管理体系管理手册》文件的要求。

- 附录

附录A：测量过程的计量要求的导出及验证

附录B：测量过程不确定度评定

附录C：测量过程有效性确认记录

附录D：测量过程监视统计表及监视控制图（铝合金型材厚度检测）