编    号：0041-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 弹簧座表面硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (25-30)HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数公差T=5HRC 导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=5×1/3=1.67HRC 2、测量设备校准不确定度推导： = 1.67×1/3≈ 0.56HRC 3、测量范围推导：被测参数要求为：(25-30)HRC选择测量范围：量程(20-70）HRC |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 | 300HRSS-150 |  | ±1.5HRC 检定结果：当检测值为28.6HRC时，示值误差为-0.2HRC | 03LJ20200793 |  | 2020.04.22 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（20-70）HRC。，满足导出计量要求的测量范围(25-30)HRC的要求； 测量设备最大允许误差±1.5HRC,检定证书结果-0.2HRC，满足导出计量要求最大允许误差1.67HRC的要求。 验证结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：吴林松 验证日期：2020年04月23日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020 年07 月07 日 |  |  |  |  |  |  |  |