编    号：0099-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 胶合板含水率检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 5%-14% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 9846-2015 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 计量要求导出： 测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=9%×1/3=3% - 测量设备不确定度推导： =3%×1/3=1% 3、测量范围推导：被测参数普通胶合板含水率要求为5%-14%，两边延伸的测量范围为（2-30）% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 感应式木材 测量仪 AL-015 |  | KT-506 | ±1% |  | L19AX013080013 |  | 2019.7.11 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围含水率（2-40）%，满足导出计量要求的测量范围（2-30）%的要求； 测量设备最大允许误差±1%，满足导出计量要求最大允许误差±1.5%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：赵鹏 验证日期：2020年07 月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年07 月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |