编    号：0006 -2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铝合金型材厚度 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (1.0±0.05)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T3194-1998 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 被测参数公差范围：Ｔ=±0.05mm 导出测量设备最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±0.05×1/3=±0.017mm 2.测量设备校准不确定度推导： =0.034×1/3=0.011mm 3. 被测参数测量范围：(1.0±0.05)mm ，因考虑测量方便准确，选择测量范围0-25mm的外径千分尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 外径千分尺 113 |  | 0-25mm |  | ±0.004mm | 918036717 |  | 2020.06.16 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-25mm，满足计量要求的测量范围(1.0±0.05)mm； 测量设备误差±0.004mm，满足计量要求最大允许误差±0.017mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：陆露 验证日期：2020 年06月 18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年06月22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |