编    号：0007 -2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 学生实验台脚底平稳性 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （760-900）mm ≤±1mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB 24820-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 测量参数的公差范围T=±1mm 导出测量设备的△允 ≤T×1/3=±1×1/3=±0.33mm ； 2.测量设备的不确定度推导: U95≤△允×1/3=0.66/3=U=0.22mm； 3.测量范围的导出：测量（760-900）mm高度，导出的测量范围为0-1000mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 钢直尺 01# |  | 0-1000mm | ±0.2mm |  | 918036719- 001 |  | 2020.6.16 |
| 计量验证记录 1、测量设备的允许误差为±0.2mm，满足计量要求的最大允许误差±0.33mm的要求。 2、测量设备的测量范围0-1000mm，满足计量要求的测量范围（760-900）mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：施信鹏 验证日期：2020 年 06 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年06月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |