编    号：0008 -2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 塑料玩具硬度 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （80±8）HA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 顾客要求 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 测量参数公差范围：Ｔ=±8HA 导出测量设备最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±8×1/3=±2.7HA 2.测量设备校准不确定度推导： =5.4×1/3=1.8HA 3. 被测参数测量范围：(72-88)HA满足测量范围0－100HA邵氏硬度计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 邵氏硬度计 21367 |  | HX-A 0－100HA | ±1HA |  | 918036729 |  | 2020.6.16 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0－100HA，满足计量要求的测量范围(72-88)HA； 测量设备误差±1HA，满足测量过程最大允许误差±2.7HA的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：韦莹 验证日期：2020 年 06 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年06月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |