[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


受理编号：0019-2016-2019
审核员现场审核记录

受审核组织名称：重庆宇洁环卫设施有限公司       
审核员：                                  审核日期：    2020 年 06  月20 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	企业已认真实施了测量管理体系的范围和内容。公司的主要测量过程均在生产部。办公室是公司测量管理体系智能部门，已在生产部、技术质量部和供应部等部门的协助下识别了根据顾客要求和公司的工艺要求，导出了计量要求。导出基本正确。

来料检验的钢板厚度、钢板秤重测量过程被识别为关键测量过程，其导出方法、导出流程及导出结果正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。
	办公室，生产部，供应部，技术质量部
	不列入



	
	是否确定顾客的测量要求
并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客
为关注焦点
	已确定顾客的测量要求并转
化为计量要求。
生产部明确顾客对产品的要求，对产品进行工艺设计并协助相关部门进行计量要求导出。供应部通过顾客对产品反馈可证明符合顾客的要求。
	办公室，生产部，供应部，技术质量部
	不列入

	
	有无制定部门质量目标？目标是否可以测量？

是否达到质量目标？

是否规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制？
	5.3 质量目标


	办公室已完成 2020年上半年度计量目标统计情况报表。
	办公室


	不列入

	
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年05月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理李国荣主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代曹安平总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	办公室
	不列入

	
	是否确定岗位职责和权限？


	6.1.1 人员的职责


	企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
	办公室


	不列入

	
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 能力和培训


	企业已制定人力资源管理控制程序，规定了各类人员能力要求。

查《2020年培训计划》，全年计划培训5次，查培训记录。
提供了2020年5月20日进行的测量管理体系再培训记录。 查《2020年度培训计划》对企业各岗位人员进行了岗位培训，
	办公室


	不列入

	
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	办公室负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A0版，从体系建立至至今未进行版本变更。

公司有完整的程序文件和计量相关文件。
	办公室，生产部，供应部，技术质量部
	不列入

	
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。

公司目前使用的加工软件STAECAM软件、PCCAD软件和CATIA软件属于成品软件，2018年5月完成已进行软件确认和（或）测试。今年未增加新的软件。
	办公室

生产部
	不列入

	
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

测量设备是否与其他设备清楚地区分？

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

抽查， L-001 电子吊钩秤、609012564 数显卡尺均有确认标识

	办公室

生产部
	不列入


	
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？是否包括标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？

用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？
	6.3.1 测量设备
	公司已建立《测量设备管理程序》。生产部负责建立测量设备台账。查《测量设备管理台账》，公司主要测量设备有电子吊秤、游标卡尺和卷尺、数显卡尺等。现场所查的测量设备均已纳入测量设备台账。


	办公室

生产部
	不列入



	
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	公司对测量环境无特殊要求。
	办公室

生产部
	不列入

	
	是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？
	6.4外部供方
	已对公司合格外部供方进行管理，供应部对主要外部供方进行了评价，查看2020年4月对重庆市计量质量检测研究院的评价记录，今年未新增供方，符合要求。
	供应部
	不列入

	
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	已经制定《计量确认控制程序》

抽查电子吊钩秤（型号OCS－5t，出厂编号：自编01#），和游标卡尺（出厂编号5708041320）该设备已进行验证，验证结果符合计量要求。

验证人李玉婷。该设备的有计量确认过程记录（《计量确认过程验证记录表》）。

设备粘贴检定合格标识即表示确认合格。
	生产部
	不列入

	
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。

已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B、C类测量设备的计量确认周期均设定为12个月。
	办公室

生产部
	不列入

	
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	办公室

生产部
	不列入

	
	是否有测量过程控制程序？

每一个测量过程的规范是否完整？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程设计是否进行了有效性确认?

测量过程的策划是否符合要求？

测量过程是否在设计的受控条件下实现？
	7.2 测量过程


	已制定《测量过程控制程序》；

抽查本部门识别关键测量过程《钢板秤重测量过程》，已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜Δ允（k=2），过程有效。
已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。


	办公室

生产部
	不列入

	
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。
过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。

具体见报告所附的不确定度评定原始记录。
	办公室

生产部
	不列入



	
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。

公司使用的6个测量设备均已送检。
	办公室，生产部，供应部，技术质量部
	不列入



	
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程


	查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。

根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。根据《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。
	办公室，生产部，供应部，技术质量部
	不列入

	
	是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？
	8.2.3 测量管理体系审核


	公司2020年5月6日进行了内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。
	办公室，生产部，供应部，技术质量部
	不列入

	
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视


	有2020年度测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。
	办公室，生产部，供应部，技术质量部
	不列入

	
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	该部门暂无不合格测量设备
	办公室

生产部
	不列入

	
	有无纠正措施程序？
如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？

如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2 纠正
措施

8.4.3 预防措施


	公司关于纠正预防措施控制
参照质量管理体系的《纠正预防措施控制程序》执行。

2020年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采购了纠正措施，并验证有效。

暂未采取预防措施。
	办公室，生产部，供应部，技术质量部
	不列入

	23
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，

企业2台电能表已进行检定。
	办公室


	

	24
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为强检测量设备已进行检定。
该企业规模小，不是能耗大户，2019年全年能耗：79吨标准煤。

	办公室


	


 1 / 8

