测量设备溯源抽查表

编号：0118-2020

| 企业 名称 | 徐州徐工矿业机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 制造部 | 电子汽车衡 | Q00590-6EW | SCS-100 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019年08月26日 | √ |
| 质量部 | 激光跟踪仪 | 752374/3853 | AT960LR/T-Probe | U=（0.4+0.3L）um (k=2) L测量长度m | 激光干涉仪U=2*10-8,k=2 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 2019年12月27日 | √ |
| 质量部 | 布式硬度计 | 19005130 | ／ | ±2%H | 标准量块：均匀度（2.0-3.0）% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020年03月16日 | √ |
| 质量部 | 粗糙度仪 | Q110-080 | SRT-6200 | U=0.0099u m (k=2) | 表面粗糙度测量仪校准装置 U 95=（2-5）% (k=2) | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019年07月02日 | √ |
| 技术中心 | 声校准器 | 180307880 | CENTER326 | 2级 | 活塞发声器 LS级 | 苏州市计量测试院 | 2020年03月28日 | √ |
| 质量部 | 便携式相控阵超声波探伤仪 | SA80901018DF077 | ISONIC3510 | Ure l=5.0% (k=2) | 工业超声检测仪检定装置 U =0.01m m (k=2) | 中国计量科学研究院 | 2019年09月30日 | √ |
| 质量部 | 数字精密压力表 | ZT55019158 | (0-6)MPa | 0.05级 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019年08月07日 | √ |
| 装配厂 | 扭力扳手 | 087388H | （500-2100）Nm | 10级 | 扭矩班子检定装置MPE:±1.0% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020年12月18日 | √ |
| 审核综合意見： 现场查企业测量设备均送抽查8份检定校准证书，溯源的部门均经过徐州市质量技术监督综合检验检测中心、中国计量科学研究院、苏州市计量测试院、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所等检定、校准供方评价，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年06月23日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |