附录B

锤击式硬度计测量硬度块不确定度评定

测量过程：硬度检测

测量方法：依据GB/T 230.1  金属表面布氏硬度试验方法

测量设备：锤击式布氏硬度计，最大允许误差：±8%

建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

在同一条件下，用锤击式硬度计对标准值为197HBS块进行6次的连续测量，观测值为：203；198；199；203；205；201HBS；

有下式得到样本算术平均值：

平均值X=201.5HBS

每个观测点的相对误差为0.74%、1.74%、1.24%、0.74%、1.74%、0.24%。

其标准差为：

s==1.33%

算术平均值的标准偏差为

u1==0.54%

2.硬度计误差引入不确定度u2

锤击式布氏硬度计的最大示值误差±8%，按均匀分布

u2=8%/=4.62%

二．合成标准不确定度的计算:

4.65%

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×4.65%=9.30%