附录C

测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  |  | 测量过程名称 | 铸件硬度检测 | 测量过程规范编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 检测硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：HBC型锤击式布氏硬度计 测量方法：将硬度计的测头与工件的表面接触良好后，进行硬度检测，第一点不记录数据，然后连续检测三次，取下硬度计后，按硬度计的平均值的功能键读出相关读数，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准硬度块197HBS对硬度计的检测过程的有效性进行确认： 2020年4月10日用锤击式布氏硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为198HB 公司的硬度计最大示值误差MPEV±8% E= y1-y2=0.5%≤MPEV 当E≤MPEV时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2020.04.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |