测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：    江苏丙辰电子股份有限公司

编   号：      0102-2019-2020

审核类型：    第一次年度监督审核

编号：0102-2019-2020

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 江苏丙辰电子股份有限公司 | 企业联系人 | 戈云飞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0447 | 证书有效期 | 2024年07月11日 |
| 监督审核次数 | 第一次年度监督审核 | 本次监督时间 | 2020年07月09日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴素平 ISC[S]0026 尹彩侠 ISC[S]0123 | 监督审核涉及的区域或部门 | 品质部、办公室 工程部、生产部 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年审核后一年以来运行情况，在江苏丙辰电子股份有限公司审核中，审核组通先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、外购件进厂检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年04月15日-18日组织了公司测量体系内审工作，对公司的7个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现二个次要不符合项，于规定日期整改完成；2020年05月25日进行了管理评审，会议由公司的总经理吴兴中主持，管理者代表张龙及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视 。

企业自去年初审以来无新增重要测过程。检查了企业已识别的3个重要测量过程，水表示值误差检定、水表水温检测、热量表示值误差检定，抽查了企业编制了《水表示值误差检定过程控制规范》，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经检定合格并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见水表示值误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《水表示值误差检定不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认明细表》及《计量确认过程验证记录表》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《水表示值误差检定过程监视统计记录表》及《水表示值误差检定过程质控图》，符合标准的要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查上年对企业审核中发现的二个不符合项的纠正措施的有效性验证：

1.抽查企业产品执行的CJ 128-2007标准的5.10.3技术要求中的“热量表的电器绝缘性能应符合GB4706.1的规定”及JJG 225-2001《热能表检定规程》中规定：热量表的电器绝缘电阻不少于10MΩ”测量过程（顾客要求）未识别,不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准 5.2条款。

企业采取了纠正措施：热量表的电器绝缘电阻不少于10MΩ”测量过程（顾客要求）已识别，纳入了BC/QR153《测量过程及控制一览表》管理了，并进行了计量确认过程验证，提供了BC/QR154《计量确认过程验证记录表》、产品图号BCLR-C-00《超声波表装配工艺》，工序代号：绝缘性能测试，日期2019年07月15日，满足要求。

2. 检查生产部加工设备贴片机，经查证贴片机加工软件未识别和确认，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准 6.2.2条款。

企业采取了纠正措施：将生产部加工设备贴片机的测量软件（SmartSM）列入了BC/QR159《测量软件清单》管理，并提供了BC/QR157《测量软件确认过程验证记录表》对SM482贴片机的软件进行了确认，确认结果，符合要求，同时每年对所有的测量软件进行定期确认，确认日期2020.3.16，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对上年审核确定的二个不符合项的纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。公司自去年7月份至今年6月份，顾客投诉共6起，投诉内容主要是操作人员不会操作等内容，都与产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理无关。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 。品质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2020年（1-6）月份的计量工作质量目标已统计，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构变更情况：原营业执照法人代表人吴兴中，变更后的营业执照法人代表人吴帅，变更日期2020.03.09；测量管理体系的管理者代表由原来的张龙变更为陈铁成，变更日期2020.6.1。见附件5张。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业的资质申报以及企业产品的招投标。

10. 本次审核未发现严重的或系统性的及一般不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2020年07月09日对江苏丙辰电子股份有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核。审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，重要测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江苏丙辰电子股份有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：             日期：

五、 认证机构负责人(签字)：日期：