编  号：0003-2019-2020

| 测量过程 (参数)名称 |  | 螺杆泵公扣接头外径测量 |  |  |  | 被查部门 |  | 技术质量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Φ114mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.02mm |
|  |  | 公差T |  | -0.12mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.013mm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1. 游标卡尺 |  |  | 0-300mm |  | U=0.01mm；k-2 |  | ±0.02mm |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 编号 |  |  | - JT-CL-GF-202001《螺杆泵公扣接头外径的测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | - JT-ZD-202001《游标卡尺测量作业指导书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张平 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《螺杆泵公扣接头外径的测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《螺杆泵公扣接头外径的测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《螺杆泵公扣接头外径的测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量过程控制检查表

审核日期：2020    年  6 月   26 日    审核员：       企业部门代表：