编    号：0036-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 橡胶垫圈硬度检验测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （50±5）HA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | QG/ZX-01-2019 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 橡胶垫圈硬度检验时控制在（50±5）HA，T=±5HA； 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=±1.67HA（取1/3）； 3. 测量不确定度: U=T/6cp=10/ 6×1.1=1.6HA， cp值取1.1； 4. 测量范围推导：（45~55）HA，两边延伸测量范围：（25~75）HA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  | 检定/校准证书编号 |  | 检定/校准 日期 |
|  | 邵氏硬度计 |  | LX-A | U=0.3HA(k=2) |  | L202004488 |  | 2020.04.20 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围（20~100）HA，满足计量要求：（25~75）HA； 2、测量设备最大允许误差：±1HA，满足测量过程允许误差±1.67HA； 3、测量设备扩展不确定度 U=0.3HA (k=2)，满足测量过程导出不确定度U=1.6HA。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年 06月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年06月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |