编号：0086-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆华油石油科技开有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王玉玲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 百分表 | 8072412 | 0-10mm | ±0.01mm | 光栅式指示仪0.8µm | 大庆市质量技术监督检验检测中心 | 2020.4.16 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | 0297 | 0-150mm | ±0.01mm | 量块 4等 | 大庆市质量技术监督检验检测中心 | 2020.4.16 | √ |
| 质管部 | 压力表 | 56229 | 0-25MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 大庆市质量技术监督检验检测中心 | 2020.4.20 | √ |
| 质管部 | 压力表 | 0528110 | 0-40MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 大庆市质量技术监督检验检测中心 | 2020.4.20 | √ |
| 质管部 | 超声波探伤仪 | 17041161 | MUT900 | 水平线性误差：≤±2% | 超声波探伤仪校准装置 | 黑龙江计量检定测试研究院 | 2020.5.10 | √ |
| 质管部 | 冲击试验机 | MT190211 | JBDW-300M | Ured=0.15%k=2 U=4′k=2 | 游标卡尺 万能角度尺 | 黑龙江公正能源计量中心 | 2020.5.10 | √ |
| 质管部 | 外径千分 | HYSY002 | 50-75mm | ±0.01mm | 量块 3等 | 大庆市质量技术监督检验检测中心 | 2020.4.16 | √ |
| 质管部 | 万能电子材料试验机 | MT190201 | WDW-10 | ±1%P | 标准测力计0.3级 | 黑龙江公正能源计量中心 | 2020.5.10 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年7月6日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |