不确定度评定报告

项目名称: 注射用水pH值测定结果的不确定度评定

评定单位:扬子江药业集团江苏海岸药业有限公司

注射用水pH值测定结果概述

根据CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》及ISO 10012：2003《测量管理体系—测量过程和测量设备的要求》，检测和校准实验室都必须具有评定测量不确定度的程序和能力。本文针对注射用水pH值测定结果的不确定度中不确定度的来源进行了分析，并根据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》计量技术规范，对注射用水pH值测定结果进行了不确定度的评定。

注射用水pH值测定结果的不确定度评定

一.目的

评定注射用水pH值测定结果的不确定度。

二.测量程序

- 环境条件：温度（18~25）℃  湿度：（45~65）%

- 测量设备

| 名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 设备编号 | 量程 | 等级 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH测定仪 | SEVEN EASY | 1229485148 | WH-084 | 0～14 | 0.01级 | 0.01 |

3、测量方法

根据5-030005《制药用水系统水质检测管理规程》要求，注射用水的pH值需控制在

（6±1）pH范围内。按照SOP《大、小容量注射剂1号车间SevenEasy pH计标准操作规程》，对注射用水使用pH测定仪连续测量十次，记录测量结果。

三.数学模型

测量过程不确定度主要来源

（1）重复性实验引入的A类标准不确定度u1；

（2）该等级下pH测定仪最大允许误差引入的B类标准不确定度u2；

（3）pH测定仪分辨力引入的B类标准不确定度u3。

四.各不确定度分量评定

- 环境条件：温度22.7℃湿度：54%

- 测定注射用水pH值时重复性试验的标准不确定度u1

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.28 | 5.29 | 5.28 | 5.29 | 5.28 | 5.29 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.29 | 5.284 |

由贝塞尔公式得：

=0.00516

在日常注射用水pH值测定过程中，测量次数为1，则平均值的标准偏差为：

=0.00516

测定注射用水pH值重复性的标准不确定度u1为：

u1== 0.00516

3、称量B类不确定度来自两个方面：第一，由pH测定仪本身误差引入的不确定度，按B类方法评定；第二，pH测定仪分辨力，按B类方法评定。

3.1、pH测定仪误差引入的标准不确定度的分量u2：pH测定仪经检定合格，证书标明0.01级pH测定仪最大允差为±0.02，服从均匀分布，区间半宽度为a1=0.02，包含因子k=，标准不确定度u2为：

u2=a1/ k =0.0115

3.2、pH测定仪分辨力为0.01，服从均匀分布，区间半宽度为a2=0.005，包含因子k=，标准不确定度u3为：

u3=a2/ k =0.00289

五．合成标准不确定度

故将上述数据合成得注射用水pH值测定结果合成标准不确定度为：

=0.013

六．扩展不确定度

U=kuc=20.013=0.026（k=2）

评定人：         评定日期：

审核人：         审核日期：