高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | SZSA-F120198-01 | 测量过程名称 | 测量过程规范编号 |  | SZ5-03002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量管理部 （化验室） | 注射用水pH值测定过程 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：pH计，范围：0～14pH 测量方法：取注射水100ml，加饱和氯化钾溶液0.3ml，先用二甲酸盐标准缓冲液矫正pH计后，记录三次测量，取平均值；再用硼砂标准缓冲液校正pH计后，记录三次测量值，取平均值；取以上两次测量的平均值，即得，注射用水pH测定应（6±1）pH。 环境条件：温度（18～25）℃ 湿度：（45～65）% 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录:(选取标准缓冲液4.01) 用重复称重法对pH计注射用水测量过程进行有效性确认： 2020年3月5日用0～14.0 pH计进行复现性检测， 对选取标准缓冲液PH值为4.01进行测量，取三次测量的平均值为y=4.01； 公司的pH计注射水pH测定时,MPE=±0.02,MPEV=0.02 Y0-y =4.01-4.01 =0.00 当Y0-y≤MPEV时, 测量过程有效。 确认人员： 冯青青 日期：2020.3.5 |  |  |  |  |  |  |
| ～变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |  |