受理编号：0126-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 漆包线电阻值检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (69.4±2.1)mΩ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | HRD-IQC-2-01 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：T=±2.1mΩ 2、测量过程最大允许误差△允≤T×1/3=±2.1×1/3= ±0.7 mΩ 3、测量过程的不确定度推导： =0.14×1/3=0.05 mΩ 4、测量范围：选用TH2513 型的直流低电阻测试仪(0～200) mΩ档，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名 称 |  | 型号 规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 直流低电阻测试仪 |  | TH2513 | ±（0.3%H+1个字） 当检测(69.3±2.1) mΩ时，误差为±0.3mΩ |  | TD079146014 |  | 2019.4.6 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围为(0～200) mΩ，满足(69.4±2.1)mΩ的要求。 - 测量设备的最大允差±（0.3%+1个字），当检测（69.3±2.1) mΩ时，误差为±0.3mΩ，满足测量过程最大允许误差±0.7 mΩ要求。 - 校准结果：测量设备的相对扩展不确定度Urel=0.02% k=2 ,即测量设备的扩展不确定度U=0.02 mΩ k=2, 满足测量过程扩展不确定度0.05 mΩ k=2的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年8 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |