测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 徐州鸿润达电动车有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王金连 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 耐压 测试仪 | 1502052 | CS2671AT | ±5% | 耐压测试校准仪AC/DC: ±(1%+5个字) | 南京泰斯特检测技术有限公司 | 2019.04.06 | √ |
| 品管部 | 无刷电机转矩测量仪 | CHJ004-JI | JZ5000A | ±0.5% | 数字转速表 ±0.05% | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2019.08.01 | √ |
| 品管部 | 三坐标测量机 | CHJ028-I | 564S | ±(2.8+L/300)μm | 量块3等 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2019.08.01 | √ |
| 品管部 | 内径 百分表 | CHJ027- I | (50-160) mm | ±0.01mm | 百分表检定仪 ±4μm | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2019.08.01 | √ |
| 品管部 | 外径 壬分尺 | CHJ028-I | （25-50）mm | ±0.01mm | 量块 4等 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2019.08.01 | √ |
| 车间 | 游标 卡尺 | CHJ028-I | 0~300 mm | ±0.02mm | 量块5等 | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2019.03.27 | √ |
| 品管部 | 压力表 | CHJ051- I | Y-100型0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 丰县计量检定测试所 | 2019.07.14 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备送丰县计量检定测试所、苏州朗博校准检测有限公司、南京泰斯特检测技术有限公司检定/校准，证书信息满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年 8月 19 日~ 8月20日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |