编号：0126-2019

不符合项报告

企业名称：徐州鸿润达电动车有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品管部 陪同人员:张倩

不符合事实描述： 企业品管部（三坐标测量机）检测室，未按三坐标测量机的使用环境要求，配备温湿度计。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.2环境。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：0126-2019

不符合项报告

企业名称：徐州鸿润达电动车有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 品管部 陪同人员:张倩

不符合事实描述： 抽查品管部使用的编号CHJ041-I ，GM1357,(30-130)dB的声级计，未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.3.2溯源性。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页