编  号：0020-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 煤发热量的测定测量过程 |  |  | 企业部门 |  | 检验检测中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 热值9000J/K～11000J/K | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±100 J/g |
|  |  | 公差T |  | ±300 J/g |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.氧弹热量计 |  |  | 9000J/K～11000J/K |  |  | ±60 J/g |  |  |  |
| 2.电子天平 |  |  | 0~120g |  |  | Ⅰ级 |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | CLZYJS/JYJC-GCGF•04 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 213-200煤的发热量测定方法 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 5℃～35℃ |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 任文杰 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 《煤发热量的测定测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 《煤发热量的测定测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 《煤发热量的测定测量过程过程监视统计》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 《煤发热量的测定测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视是在控制限内\测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年07 月 17日    审核员：                企业部门代表：