编    号：0049-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | ZSCT-14中心杆表面硬度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （35-42）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《ZSCT注水井直读式测调仪》ZSCT-14中心杆 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数范围：（35-42）HRC； - 测量参数最大允许误差：±3.5HRC； 3、测量设备的最大允许误差：±1HRC； 4、测量范围：被测参数范围（35-42）HRC，而所用硬度计测量范围为（15-150）HRC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 (编号) | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 数显全洛氏硬度计 068 | HRSS-150 |  | ±0.4HRC | NHJL2004KS24-159 |  | 2020.4.24 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（15-150）HRC，满足计量要求的测量范围（35-42）HRC的要求。 测量设备的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020年5月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 5月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |