编号：0045-2017-2020

| 企业名称 | 六安新兴塑管有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子秤 | 004577 | ACS-30 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置：M1 | 六安市度量衡管理所 | 2019.07.25 | √ |
| 质量部 | 带表游标卡尺 | KL7D050310 | （0-200）mm | 最大允许误差：±0.03 | 量块83块： 4等 | 六安市计量测试研究所 | 2019.07.25 | √ |
| 质量部 | 管材静液压力试验机 | 20160404-1 | ZGY-10B-1 | 允许误差：±0.05MPa U=0.3%FS | 数字压力表：（0-6）Mpa 0.05级（0-60）Mpa 0.2级 | 安徽华方计量科技有限有限公司 | 2019.08.07 | √ |
| 质量部 | 数显游标卡尺 | DL91150 | （0-150）mm | 允许误差：±0.03mm | 量块：4等 | 六安市计量测试研究所 | 2019.07.25 | √ |
| 质量部 | 恒温水箱 | 20160404-2 | XGY-10B-2 | U=0.05℃ | 高精度多路测温仪：（0.32-0.76）℃ | 安徽华方计量科技有限有限公司 | 2019.08.07 | √ |
| 质量部 | π尺 | 160339 | Φ（300-600）mm | 允许误差：±0.05mm U=0.02mm | 标准钢卷尺： MPE:±（0.03+0.03L）mm 数显千分尺：MPE:±2um 读数显微镜： MPE:±2um | 安徽华方计量科技有限有限公司 | 2019.08.08 | √ |
| 质量部 | 微机控制电子万能试验机 | 160428 | WDW-20E | 允许误差：±1.0% | 标准测力仪: 0.1级 | 安徽华方计量科技有限有限公司 | 2019.08.07 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送六安市度量衡管理所、六安市计量测试研究所、安徽华方计量科技有限公司检定/校准。经查7份检定/校准证书，填写规范，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准和国际单位制（SI）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年7月7日至2020年月8日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表