编    号： 0059-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 氯乙烯(PVC-U)管材 维卡软化温度测量 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 维卡软化温度（79）℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T5836.1-2018《建筑排水用硬聚录乙烯（PVC-U）管材》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=8℃ 2、测量设备的最大允许误差MPE=Ｔ×1/3=8℃×1/3=2.67℃=±1.34℃ 3、测量设备校准不确定度推导： =2.67℃×1/3=0.89℃ - 被测参数测量范围：维卡软化温度范围为(79.0-79.8)℃，选用测量范围（0-300）℃的热变形维卡软化温度点测定仪进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 热变形维卡软化点温度测定仪 |  | （0-300）℃ |  | 最大允许误差±0.5℃ U=0.3°C（k=2） |  | T-2020-24-03-039 |  | 2020.04.03 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-300）℃，满足导出计量要求测量范围(79.0-79.8)℃的要求； 测量设备的最大允许误差±0.5℃，满足导出计量要求最大允许误差±1.34℃的要求 测量设备的校准不确定度为U=0.3°C（k=2），满足导出计量要求校准不确定度U95允=0.89°C的要求； 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年04月07日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020年04月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |