编号：0059-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 安徽逸通新型建材科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 电子万能试验机 | 2011342 | WDT-W | Urel=0.4% (k=2) | 标准测力仪 0.3级 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 烘干法水分测定仪 | 1067888 | PMB53 | 1、载荷（0-10）g时，U=2mg （k=2); 2、载荷（20-50）g时U=3mg （k=2） | E2等级砝码 E2等级 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 密度天平 | 8332080763 | AR124CN | U=0.002g （k=2） | E2等级砝码 E2等级 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | 2018675 | RV-300CTW | 最大允许误差±0.5°C 温度：U=0.3°C（k=2） | 自校铂电阻温度计 U=0.22°C（k=2） | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 塑料管压力试验机 | 20120502 | MZ-2015 | Urel=0.4% (k=2) | 标准测力仪 0.3级 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | 19072740 | （0-150）mm | 最大允许误差±0.02mm | 量块 5等 | 安徽领博计量检测有限公司 | 校准：2020.04.03 | √ |
| 审核综合意見： 该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中6件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年4月10日上午至2020年4月11日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |