编号：0099-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 安徽星辰智创信息科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量 设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 工程管理中心 | 万用表 | XJC01 | VC8900 | MPE:±0.5% DCV:Urel=0.013% k=2 DCI：Urel=0.022% k=2 ACV：Urel=0.04% k=2 OHM：Urel=0.024% k=2 | 多功能校准源： DCV:Urel=0.0004% ACV:Urel=0.007% DCI:Urel=0.0010% ACI:Urel=0.04% OHM:Urel=0.024% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.04.29 | √ |
| 工程管理中心 | 卷尺 | XJC02 | 5m | MPE:±0.4mm U=0.3mm k=2 | 标准钢卷尺：1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.04.29 | √ |
| 工程管理中心 | 接地电阻测试仪 | XC-03 | BY2571数字式 | 接地电阻： MPE:±3% Urel=1.5% k=2 | 接地导通电阻测量仪检定装置： | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.19 | √ |
| 工程管理中心 | 网线测试仪 | XC-02 | CLL10-BT602 | U=0.12% k=2 | 信号发生器：1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.19 | √ |
| 工程管理中心 | 游标卡尺 | XC-01 | (0-150)mm | MPE:±0.02mm U=0.01mm k=2 | 量块：4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.19 | √ |
| 工程管理中心 | 水平仪 | XJC03 | DSC232 | U=0.05mm k=2 | 百分表：U=0.2mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.04.29 | √ |
| 工程管理中心 | 光纤测试仪 | XC-04 | NFK2-LAUNCH-E2K | U=0.22dB k=2 | 长度标准光纤： 可变衰减器： 时间合成器： | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.05.19 | √ |
| 审核综合意見： 抽查《测量设备台账》中7台测量设备的校准证书，其校准结果的量值溯源符合要求。发现：编号为XC-03的接地电阻测试仪、编号为XC-04的光纤测试仪的校准证书中，未注明本次校准使用的主要计量标准器具的计量特性，校准机构为深圳华科计量检测技术有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年5月23日下午至2020年5月24日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |