编  号：0093-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 | 熔体流动速率试验 |  |  | 企业部门 |  | 生产技术部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 | 参数M | GB/T 3682.2-2018标准规定：重量0.03g准确至0.1mg，用于控制温度190℃的温度控制装置允差±0.5℃。 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  |  |
|  | 公差T |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  | 测量范围 | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| - 熔体流动速率仪 (温度控制器) |  | (常温-400) ℃ | / |  | ±0.5℃ |  |  |  |
| - 分析天平 |  | 0-100g | / |  | ±0.1mg |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  | YF/CLGF-001 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  | GB/T 3682.2-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第2部分：对时间-温度历史和（或）湿度敏感的材料的试验方法》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  | 常温及（20±2）℃（电子天平） |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  | 马利军 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  | 附录1《熔体流动速率试验测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  | 附录2《熔体流动速率试验测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  | 附录3《熔体流动速率试验监视记录表》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  | 附录3《熔体流动速率试验测量过程均值控制图》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：