编    号：0102-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | Φ600稳流罐水压密封试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 1+0.2MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 24912—2015《罐式叠压给水设备》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.2MPa △允≤1/3Ｔ=0.2×1/3=0.067MPa - 测量范围：各种规格压力表使用范围应为压力表量程的1/3～2/3的要求，选用量程为0～1.6MPa压力表 3、测量设备校准不确定度推导： =0.067×1/3=0.022MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 压力表/YQ12336070 |  | 0～1.6MPa | ±0.0256MPa |  | Y202003003 |  | 2020.3.6 |
| 计量验证记录: 1、测量设备测量范围为0～1.6MPa，满足（1～1.2）MPa的要求。 2、测量设备的最大允差为：0.0256MPa 满足0.067MPa要求。 验证结论：√ 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：江海 验证日期：2020年3月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 7 月 14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |