编号：0141-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 油井多相连续分测装置压力测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 2.4MPa |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.133MPa（±0.067MPa） |
|  |  | 公差T |  | 0.4MPa（±0.2MPa） |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 其他要求 | 测量范围（1.8～3.0）MPa |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 1.压力表 |  |  | （0-4）MPa |  | / |  | 1.6级 | / |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | SLYB/GF-01-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | Q/0500SSY005-2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘晨阳，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附录B《油井多相连续分测装置压力测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附录C《油井多相连续分测装置压力测量有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附录D《油井多相连续分测装置压力测量监视记录》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附录E《油井多相连续分测装置压力测量质控图》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2020  年  7 月  11  日    审核员：                企业部门代表：