编号：0068-2018-2020

| 企业名称 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 伍光华 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/允许误差 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 钢直尺 | YY-006 | 0-1000mm | U=0.02mm K=2 | 金属线纹尺 3等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.7 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | YY-002 | (0.05-1.00)mm | 2级 | 万能测长仪 ±（0.2+L/100）um | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.7 | √ |
| 质检部 | 数显 卡尺 | YY-001 | （0-150）mm | ±0.02mm | 3等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.7 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | YY-004 | 3m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.03+0.03L）mm | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.7 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | YY-003 | 0-25mm | ±0.004mm | 3等量块 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.7 | √ |
| 质检部 | 涂层测厚仪 | YY-005 | 0-1000 um | ±（3%H+1）um | 标准膜厚片 U =0.3μm k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.5.7 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到有资质的检测校准机构：中国航发南方工业有限公司计量实验室，经查6份测量设备校准证书，符合量值溯源性管理要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年7月22日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表