编号：0070-2018-2020

| 企业名称 | 江西华鑫环宇科技集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 伍光华 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/允许误差 | 测量标准 装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 塞尺 | HX-002 | （0.02-1.00）mm | 2级 | 卧式测长仪 U=0.3 um k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.4.22 | √ |
| 质检部 | 游标 卡尺 | 16035305 | （0-150）mm | ±0.03mm | 4等 通用量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.4.22 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | HX-001 | 5m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.03+0.03L）mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.4.22 | √ |
| 质检部 | 万用表 |  | MK72 | ACV-600V: ±(1.2%读数+3字) DCV-600V: ±(0.8%读数+2字) | 数字式三用表校验仪 ACV\DCV:MPE: ±0.2%; | 广东中准检测有限公司 | 2019.11.7 | √ |
| 质检部 | 涂层 测厚仪 | HX-006 | CM-8825FN | ±（3%H+1） um | 测厚仪标准片 | 广东中准检测有限公司 | 2019.11.7 | √ |
| 质检部 | 外径 千分尺 | HX-003 | 0-25mm | ±0.004mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.4.22 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到有资质的检测校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司、广东中检测有限公司，经查6份测量设备校准证书，符合量值溯源性管理要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年7月23日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表