编号：0041-2018-2020

| 企业名称 | 江西美达文体器材有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 伍光华 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/允许误差 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子 台秤 | MD-001 | 0-150kg | Ⅲ级 | 砝码 M1级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2020.7.6 | √ |
| 生产部 | 电子 吊秤 | MD-002 | OCSO-5T | Ⅲ级 | M1级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2020.7.6 | √ |
| 生产部 | 压力表 | MD-003 | 0-16MPa | 1.6级 | 数字压力表 0.1级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2020.7.6 | √ |
| 生产部 | 塞尺 | MD-004 | （0.05-1.0）mm | 2级 | 万能测长仪 ±0.001mm | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2020.7.6 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | MDJC-39 | 0-150mm | ±0.10mm | 标准金属线纹尺三等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.11 | √ |
| 质检部 | 涂层 测厚仪 | MDJC-62 | 0-1300um | ±(3%H+1)μm | 标准膜厚胶片 U =0.3μm k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.11 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | MDJC-62 | 7.5m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.03+0.03L）mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.11 | √ |
| 质检部 | 外径 千分尺 | MDJC-18 | （25-50）mm | ±0.004mm | 量块4级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.11 | √ |
| 质检部 | 万能 角度尺 | MDJC-46 | 0-320° | ±2´ | 角度块2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.11 | √ |
| 质检部 | 游标 卡尺 | MDJC-25 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.11 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到有资质的检测校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司、苏州方校准测试技术有限公司，经查10份测量设备检定/校准证书，符合量值溯源性管理要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年07月20日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表