编号：0040-2018-2020

| 企业名称 | 江西金钱豹保险设备集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 伍光华 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/允许误差 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子 吊秤 | 1623341 | 0-5t | Ⅲ级 | 砝码 M1级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020.7.15 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | TLD-001 | （0.05-1.0） mm | 2级 | 万能测长仪 ±（0.2+L/100）um | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2020.5.6 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | TLD-002 | （0-3）m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.03+0.03L）mm | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2020.5.6 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | TLD-003 | （0-25）mm | ±4um | 4级量块 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2020.5.6 | √ |
| 质检部 | 游标 卡尺 | JQB-001 | 0-150mm | ±0.03mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.11.8 | √ |
| 质检部 | 游标 卡尺 | 70157029 | 0-300mm | ±0.04mm | 4等量块 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2020.5.2 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到有资质的检测校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司、苏州国方校准测试技术有限公司和湖南航测检测技术服务有限公司，经查6份测量设备检定/校准证书，符合量值溯源性管理要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年07月21日 审核员签字：伍光华 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表