编号：0018 -2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 准确度出厂检验 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 5（60）A,准确度1级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测表要求为5（60）A,准确度1级，按文件标准导出的测量范围为（20mA～90A）。 计量要求导出：被测表准确度等级1级，其允差为±1.0%，T=1.0%-（-1.0%）=2%，导出测量设备计量要求为T/6≈0.33%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  | 单相电能表检定装置 | DJ-101 |  | 0.1级 | E2020-3023607 |  | 2021.5.6 |
| 计量验证记录 选择测量设备单相电能表检定装置的测量范围为（5mA～100A），满足导出要求（20mA～90A）的要求。 选择测量设备单相电能表检定装置的准确度等级0.1级，其最大允许误差±0.1%；0.1%＜0.33%，满足导出计量要求的要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：林艳红 验证日期：2020年5月10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字：杨健 审核日期：2020年 07 月18日 |  |  |  |  |  |  |  |